Kościan , 10.06.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę mammografu i wywoływarki mammograficznej wraz z wyposażeniem oraz demontaż, transport i utylizację aparatu mammograficznego Profile 2000

- Dotyczy Wzoru Umowy §4 pkt 1 oraz formularza oferty. Rozumiemy, że zapis tego punktu dotyczący uszkodzeń mechanicznych aparatu nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych aparatu wynikających z nieprawidłowego użytkowania aparatu przez jego użytkowników i wywołanych nimi wad? To na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za tego typu uszkodzenia  a  wykonawca udziela gwarancji, która obejmuje usterki części mechanicznych aparatu ujawnione w okresie gwarancyjnym.

Odp. Tak, nie dotyczy to uszkodzeń mechanicznych aparatu z winy użytkownika.

- Dotyczy Wzoru Umowy § 4 pkt 3 i 4. Prosimy o zrezygnowanie z wymogu wstawienia aparatu zastępczego w przypadku naprawy  trwającej dłużej niż terminy określone przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający przychyla się do prośby i rezygnuję z aparatu zastępczego na czas trwania naprawy . Projekt umowy otrzymuje brzmienie:

§ 4

3. Termin realizacji zobowiązania Wykonawcy wynikający z § 4 ust. 2 nie może być dłuższy niż 7 dni.

4. zostaje wykreślony

§5

1.5 zostaje wykreślony

Uzasadnienie:

Wstawienie aparatu zastępczego, w przypadku mammografu wymaga czasu ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale co najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wiąże się z pewnym okresem oczekiwania, który wynosi od kilku do nawet kilkunastu dni.

W związku z tym, że w/w czynności wymagają określonego czasu, a przede wszystkim uzyskania pozwolenia od Sanepidu na użytkowanie aparatu zastępczego i zanim Zamawiający je uzyska można naprawić uszkodzony mammograf, prosimy o przychylenie się do naszej prośby. W związku z powyższym prosimy także o  anulowanie zapisów § 4 pkt  3 i 4  wzoru umowy, oraz  §5 pkt 1.5.

- Dotyczy Wzoru Umowy § 4 pkt 3 oraz 5 prosimy o uwzględnienie dni roboczych w czasie na naprawę aparatu oraz w czasie reakcji serwisu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ

- Dotyczy Wzoru Umowy § 6 pkt 2)e. Prosimy o usunięcie tego punktu.

Producent aparatu gwarantuje wymianę uszkodzonego elementu/podzespołu na nowy podzespół /element już po jego pierwszym uszkodzeniu, a więc po każdorazowym uszkodzeniu podzespół/ element jest wymieniany na nowy. W związku z tym nie ma powodu by odstąpić od umowy, w przypadku zaledwie trzech uszkodzeń tego samego elementu, tym bardziej, że takie uszkodzenia mogą być związane z bardzo drobnymi usterkami np. uszkodzeniem klawisza funkcyjnego, czy kabla aparatu lub innych mniejszych uszkodzeń, które absolutnie nie mają wpływu na wydajność aparatu, czy jakość diagnozowania.

Dlatego bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby i usunięcie tego punktu ze wzoru umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ

- Dotyczy Wzoru Umowy § 5

W ramach równego traktowania stron prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy punktu o następującej treści:

„ W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy.”

Odp. Zamawiający uwzględnia prośbę i dodaję do projektu umowy punkt „ W        przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umowy.”

- Dotyczy Wzoru Umowy § 4 pkt 2, 3 i 5 oraz § 5 pkt 1.4

Rozumiemy, że § 4 pkt 2, 3 dotyczą usunięcia wad fabrycznych  aparatu, natomiast § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 1.4 dotyczą usunięcia usterek systemu powstałych w czasie eksploatacji aparatu?

Odp. Tak,  § 4 pkt 2, 3 dotyczą usunięcia wad fabrycznych  aparatu, natomiast    § 4 pkt 5 oraz § 5 pkt 1.4 dotyczą usunięcia usterek systemu powstałych w czasie eksploatacji aparatu.

- Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem regulacji stolika 75-135 cm?

Odp.  Tak, Zamawiający dopuszcza zakres regulacji stolika 75-135 cm

- Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem nastaw mAs 10-600?

Odp.  Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ,

- Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem obrotu ramienia 180°/ - 135º?

Odp. Nie, zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ,

- Czy zamawiający dopuści do przetargu mammograf z zakresem regulacji siły nacisku 0-250N?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zakres regulacji nacisku 0-250 N

- Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem automatyka gęstościowa?

Odp. Zamawiający uważa iż opis jest w zupełności wystarczający, mimo wszystko Zamawiający wyjaśnia i wymaga by aparat w procesie kompresji piersi uwzględniał właściwości fizyczne piersi oraz odpowiednio dokonywał doboru parametrów ekspozycji.

- W pozycji 1.5. występuje wymaganie "Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów ekspozycji kV i  mA". W nowoczesnych zestawach mammograficznych najczęściej stosuje się wyświetlanie kV i mAs. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i zmianę wymagania na 
bardziej uniwersalną "Cyfrowe wyświetlanie wartości nastawionych parametrów eksploatacji 
kV i  mAs".

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ i nie wyraża zgody na ograniczenie wyświetlanych informacji w postaci cyfrowej tylko w kV i mAs

- W pozycji 4.2. występuje wymaganie .Liczba pozycji detektorów pomiarowych AEC w osi centralnej stolika ≥ 6". Najczęściej stosuje się 3 detektory pomiarowe AEC. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i zmianę w/w wymogu na wymóg o treści: .Liczba detektorów pomiarowych 
 AEC w osi centralnej stolika≥3 ".

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, im większa ilość pozycji detektorów tym dokładniejszy dobór parametrów ekspozycji.

- W pozycji 5.1. występuje wymaganie ,,zakres regulacji siły nacisku ≥ 0- 300 N „ W nowoczesnych zestawach mammograficznych ze względu na wymaganą jakość diagnostyczną  zdjęć nie stosuje się siły nacisku na poziomie O N. Wartość nacisku o wartościach powyżej 
250 N powoduje ogromny ból u pacjentek 250 N. Najczęściej stosowanym zakresem wartości nacisku jest zakres 50 - 250 N. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i zmianę wymogu na wymóg o treści: ,,zakres regulacji siły nacisku od 5O – 250 N”.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza Zakres regulacji siły nacisku 50-250 N

- W pozycji 5.2. występuje wymaganie ,,zakres przesuwu płytki uciskowej ≥ 23 cm". Wartość 23 cm jest wartością zawyżoną. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i zmianę wymogu na wymóg o treści: ,,zakres przesuwu płytki uciskowej ≥ 17 cm

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zmniejszenie  minimalnego prześwitu między stolikiem a dociskiem płytki uciskowej skutkuje utrudnieniami w pozycjonowaniu pacjentki i odpowiednim dostępem dla technika podczas pozycjonowania piersi.

- W pozycji 6.1.występuje wymaganie .Kratki przeciw rozproszeniowe 24m x 36cm i 18cm x 24cm". W mammografach stosuje się kasety o wymiarach 24 x 30 i 18 x 24 i kratki przeciwrozproszeniowe o analogicznych wymiarach. Dlatego prosimy o wyjaśnienie i zmianę oczywistej pomyłki pisarskiej.

Odp.  Zamawiający koryguje oczywisty błąd pisarski na „ Kratki przeciwrozproszeniowe 24 cm x 30 cm i 18 cm x 24 cm

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mammografu, w którym moc generatora > 2,5 kW ? Uzasadnienie: W aparacie mammograficznym, który chcemy Państwu zaoferować moc generatora wynosi 2,5 kW.

Uważamy, iż moc generatora ≥ 2,5 kW jest mocą wystarczającą do odpowiedniego funkcjonowania aparatu mammograficznego, nie narażając pacjentek na niepotrzebne wyższe dawki promieniowania. Wnosimy o zmianę tego parametru gdyż uniemożliwia to złożenie oferty na produkt wiodącego producenta GE Healthcare, który optymalizuje parametry pod kątem poziomu dawki.

Odp.  Nie, Zamawiający nie podziela opinii i podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mammografu, w którym synchroniczna szybkość wirowania anody wynosi 3000 obr /min ?

Uzasadnienie: W aparacie mammograficznym GE, który chcemy Państwu zaoferować, zastosowana jest lampa firmy Varian, która charakteryzuje się jednymi z najlepszych parametrów zarządzania energią miedzy innymi dużą pojemnością cieplną anody 300 kHU oraz wysoką szybkością chłodzenia anody 60 kHU/min. Pomimo iż w/w lampa osiąga synchroniczną prędkość wirowania 3000 obr/min, jej szybkość chłodzenia jest największa z osiąganych przez lampy zastosowane w aparatach mammograficznych oferowanych na rynku. Celowe   utrzymanie   ilości   obrotów   na   poziomie   3000   obr/min   nie   powoduje   nadmiernego niepotrzebnego   przeciążenia   i   w   efekcie  zniszczenia  łożyska   częstymi   przyspieszeniami   i hamowaniami,  wiec żywotność tej  lampy jest znacznie wyższa od  lamp oferowanych  przez konkurencję. Tak postawione wysokie wymaganie dotyczące szybkości wirowania anody nie ma naszym zdaniem uzasadnienia aplikacyjnego, bowiem istotna jest nie sama prędkość wirowania a efektywna prędkość chłodzenia.

Odp. Nie, Zamawiający wymaga wysokoobrotowej lampy i podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie  mammografu,  w  którym  ruch  obrotowy  ramienia  C realizowany jest manualnie?                   Uzasadnienie: W aparacie, który chcemy Państwu zaoferować, ruch obrotowy następuje płynnie przy użyciu niewielkiej siły Operatora i nie ma wpływu na szybkość wykonywanych badań oraz komfort obsługi.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ, i z wiedzy Zamawiającego wynika iż obrót motorowy jest realizowany we wszystkich nowoczesnych aparatach mammograficznych.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mammografu, w którym zakres obrotu ramienia C > + 180° / -135'?                      Uzasadnienie: Uważamy, że różnica pomiędzy wymaganym przez Państwo zakresem Ł + 185° / - 140" a oferowanym przez nas w aparacie jednego z liderów na rynku aparatów mammograficznych, firmę GE wynika z konstrukcji aparatu i nie ma znaczenie aplikacyjnego.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający zmieni zapis na; liczbę pozycji detektorów pomiarowych AEC > 6 ?                                                                                             Uzasadnienie: Aparat mammograficzny, który chcemy zaoferować posiada 8 pozycji detektorów, 4 w położeniu centralnym i 4 w położeniu poza centralnym. Uważamy, że takie ustawienie detektorów daje lepsze  możliwości  doboru   regionu   odpowiadającego  za  parametry  dobierane  przez  system automatyki.

Odp. Nie, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mammografu, w którym zakres regulacji siły nacisku wynosi 0-200N?

Uzasadnienie: Uważamy iż w wymóg zakresu aż do 300 N nie ma znaczenie klinicznego gdyż w codziennej pracy nie używa się aż tak dużego ucisku,

Odp. Nie, Zamawiający dokonał korekty zakresu siły kompresji w odpowiedziach powyżej  i dopuszcza zakres nie mniejszy niż 0-250 N

- Czy Zamawiający dopuści nastawy siły ucisku przez serwis, po uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem?

Odp. Nie,  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający usunie zapis wymogu dostarczenie kratki eliminującej promieniowanie rozproszone dwukierunkowo w osi x i y wynikające z konstrukcji kratki a nie ruchu kratką                                                Uzasadnienie: Z naszej wiedzy wynika , że kratką przeciwrozproszeniową spełniającą zapis SIWZ charakteryzują się tylko mammografy firmy LORAD oferowane przez timko

Usunięcie wymogu da tym samym możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym innym firmom, które posiadają aparaty o kratkach różniących się rozwiązaniami technologicznymi, ale spełniające wszystkie wymogi SlWZu Usunięcie zapisu spowoduje, że postępowanie przestanie naruszać zasadę równości.

Odp. Zamawiający nie ogranicza możliwości zaoferowania innych technologii w punkcie 6.2 co wskazuje na to ocena techniczna opisanego punktu. W wyniku tego Zamawiający  nie zgadza się z opinią o ograniczeniu możliwości złożenia oferty przez wykonawcę.

- Czy Zamawiający w §4 ust. 2 Dodatku nr 2 - projekt umowy zgodzi się na zmianę by zamiast zapisu:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany części wadliwych na wolne od wad na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej, przy czym Wykonawca musi podać termin wymiany części wadliwych na wolne od wad w przeciągu 1 dnia od momentu powzięcia informacji o zaistniałych wadach. Brak odpowiedzi w tym terminie jednoznaczne będzie z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonej reklamacji, w tym przypadku Zamawiający sam wyznaczy termin wymiany części wadliwych na wolne od wad, o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.."

powstał zapis:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany części wadliwych na wolne od wad na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej, przy czym Wykonawca musi podać termin wymiany lub naprawy części wadliwych na wolne od wad w przeciągu 1 dnia od momentu powzięcia informacji o zaistniałych wadach. Brak odpowiedzi w tym terminie jednoznaczne będzie z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonej reklamacji, w tym przypadku Zamawiający sam wyznaczy termin wymiany lub naprawy części wadliwych na wolne od wad, o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.."

Odp. Zgodnie z SIWZ i uprzednio udzielonymi odpowiedziami

- Wnosimy o wykreślenie ust. 3 i 4 § 4 oraz ust. 1.5 §5 z Dodatku nr 2 - projekt umowy, jako że pozostawienie obowiązku dostarczania urządzenia zastępczego w odniesieniu do mammografu nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Odp. Zgodnie z SIWZ i uprzednio udzielonymi odpowiedziami

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.)

W związku z dużą ilością pytań zadanych w postępowaniu, zwłaszcza w końcowym okresie możliwego terminu oraz mając na uwadze by oferty były przygotowane rzetelnie Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.06.2009 r. miejsce oraz godziny nie ulegają zmianie.

ZAMAWIAJĄCY