SPZOZEPII/23/19/12

Kościan , 03.08.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy :przetargu na sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

nr postępowania: SPZOZEPII/23/19/12

- Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 1 ust. 8 i ust. 9, formułując je

w następujący sposób:

- „Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii. W razie awarii trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zagwarantuje aparat zastępczy do czasu zakończenia naprawy aparatu uszkodzonego."

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie brzmienia  § 1 ust. 8 i ust. 9 w formie zaproponowanej powyżej.

- Dotyczy Pakietu nr 2.11. Materiały bakteriologiczne wraz z aparatem do automatycznego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych- planowane zużycie na 12 miesięcy. Tabela warunków kwalifikujących Pkt. 17.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania aparatu nie starszego niż rok produkcji 2008r. z pełną bezpłatną obsługą serwisową w  okresie obowiązywania umowy dzierżawy oraz spełniającego wszystkie pozostałe wymagania określone przez Zamykającego w tabeli warunków kwalifikujących?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dzierżawę aparatu nie starszego niż rok produkcji 2008 r.

- Dotyczy Załącznika Nr. 5 - Projekt Umowy, Pkt. 7.7. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy na własny koszt włączyć system oraz zsynchronizować system z laboratoryjnym systemem komputerowym, tak aby po tym terminie był w pełni gotowy do pacy bez żadnych nakładów ze strony zamawiającego. Zwracamy się z pytaniem, czy wymóg synchronizacji oferowanego systemu z laboratoryjnym systemem komputerowym Eskulap Szpitala dotyczy jedynie aparatu do Identyfikacji oraz Oceny lekowrażliwości drobnoustrojów Pakiet Nr. 2.10 Zadanie 1? W przypadku aparatu, do posiewu  krwi oraz płynów ustrojowych (Pakiet 2.11), nie ma konieczności synchronizacji systemu z siecią Szpitalną. System do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych dostarcza   informacji odnośnie wyniku „-„lub „+"dla danej hodowli.   Oprogramowanie  systemu dodatkowo pozwala na raportowanie informacji dotyczących aktualnych oraz ostatnio wyjętych butelek z aparatu w postaci: mimem stacji, oznaczenia, rodzaju podłoża, stanu butelki, daty oraz godziny rozpoczęcia protokołu, długości protokołu inkubacji, daty oraz godziny zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, daty i godziny zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych? Pozostałe dane, takie jak imię i nazwisko pacjenta, identyfikator szpitala znajdują się w programie informatycznym lub rejestrze badań laboratoryjnych, gdzie wypisywany jest ostateczny wynik badania, dlatego też nie ma konieczności, aby aparat do posiewu krwi był wpięty w sieć laboratoryjną szpitala,

Odp. Synchronizacja z systemem informatycznym dotyczy tylko aparatu do identyfikacji i oceny lekowrażliwości.

- Dotyczy Pakietu nr 2.10. Zadanie HI - Krążki antybiotykowe poz. poz. 46 Krążki jałowe białe.

Czy w poz. 46 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje zaoferowania 1000 szt.  krążków w op. po 50 szt. co stanowi łącznie 20 fiolek zamiast 1000 szt. fiolek (po 50 krążków), które zostały określone w tabelce asortymentowo cenowej?

Odp. Zamawiający ma na myśli 1000krążków pakowanych w fiolkach po 50 szt.. Zatem ilość zamawiana to 20 fiolek po 50 szt.

- PAKIET nr 2.4. Szybka diagnostyka czynników etiologicznych zapalenia górnych dróg oddechowych- planowane zużycie na 12 miesięcy.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów  do wykrywania wirusów RSV w opakowaniach po 30 szt. ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wielkość opakowań po 30 szt. Z przeliczeniem do setnej części opakowania

- Pakiet nr 2.7. Materiały potrzebne do uzyskiwania atmosfery beztlenowej poz. 2 -Słój o pojemności 2,51 do hodowli w atm.beztlenowej.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pojemnika do hodowli drobnoustrojów do atmosfery beztlenowej o pojemności 3,9 L, umożliwiającego hodowlę ok 10-15 płytek wraz z umieszczeniem w pojemniku 1 saszetki.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na pojemnik o większej pojemności wynoszący 3,9 litra

- Dotyczy pakietu nr 2.2

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie w pozycjach 3, 4 podłoży w probówkach szklanych czy plastikowych okrągłodennych?

Odp. Zamawiający wymaga w pozycji 3 podłoża w probówce szklanej natomiast w poz. 4 dopuści podłoże w probówce plastikowej.

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji  7 podłoża w probówkach zawierających 2,5 ml podłoża?

Odp. Zamawiający dopuści podłoże w probówce zawierającej 2,5 ml podłoża

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pozycji 8 podłoża w mikroprobówkach czy w standardowych probówkach plastikowych okrągłodennych?

Odp. Zamawiający w pozycji 8 wymaga podłoży w mikroprobówkach

- Dotyczy pakietu nr 2.3

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania opakowania na certyfikacie kontroli jakości?

Odp. Zamawiający odstępuje

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty kolorowej ulotki ze zdjęciem wyrosłych kolonii jedynie dla podłoży chromogennych?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na kolorowe zdjęcia tylko dla podłoży chromogennych.

- Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie podłoża pochodziły od jednego producenta?

Odp. Zamawiający nie wymaga aby podłoża zamieszczone w pakiecie 2.3. pochodziły od jednego producenta.

- Dotyczy pakietu nr 2.4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu bez kontroli dodatniej i ujemnej?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego?

Odp. Negatywna odpowiedź na pytanie poprzednie dyskwalifikuje oferowany test.

- Dotyczy pakietuj nr 2.5

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w opakowaniu zawierającym 25 oznaczeń?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na opakowanie zawierające 25 testów.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym w regionie testowym membrany chromatograficznej odpowiadającym za wykrywanie rotawirusów i adenowirusów zastosowano przeciwciała poliklonalne?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. W regionie testowym powinny znajdować się przeciwciała monoklonalne.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o specyficzności 98%?

Odp. Negatywna odpowiedź na pytanie 2 dyskwalifikuje test o zaoferowanej czułości i specyficzności.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95%?

Odp. Negatywna odpowiedź na pytanie 2 dyskwalifikuje test o zaoferowanej czułości i specyficzności

- Dotyczy pakietu nr 2.8

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu wykrywającego tylko koagulazę i białko A?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu w opakowaniu zawierającym 100 oznaczeń?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testu bez kontroli ujemnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 testu bez kontroli ujemnej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 testu bez kontroli?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza cenowego i osobna wycenę enzymu ekstrakcyjnego?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zamówienia telefoniczne składane były za pomocą faksu?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 2.10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu i osobną wycenę poszczególnych
zadań wchodzących w skład pakietu?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podawania opakowania Ne certyfikatach kontroli jakości dla podłoży?

Odp. Zgodnie z SIWZ

- Doty czy umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 7 dni na 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy pakiet 1.7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 zestawów 12-pararnetrowych umożliwiających wykrycie następujących narkotyków: amfetaminy, barbiturany, benzodiazepiny, kokainy, metadonu, THC, TCA, ekstazy, metamfetaminy. opiaty, fencyklidyna oraz morfinę lub dopuści zaoferowanie wyżej wymienionych zestawów 12-parametrowych oraz (estów I- parametrowych do wykrywania oksykodonu w ramach pozycji nr 1?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

- Dotyczy pakiet 2.3:

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 9 zestawów krążków tabletkowych o następującej kompozycji: ESBL + AmpC Screen Kit

Cefotaxime Cefotaxime+Clavulanate

Cefotaxime+Cloxaciflin Cefotaxime+Clavulanate+Ctoxacilin

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz.  10 zestawów krążków tabletkowych o następującej kompozycji: AmpC Confirm Kit

Cefotaxime

Cefotaxime+CloxaciHin

Ceftazidime

Ceftazidime+CloxaciHir

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz   12 zestawów krążków tabletkowych o następującej kompozycji: Total ESBL Confirmation Rit

Cefotaxime

Cefotaxime + Clavuianate

Ceftazidime

Ceftazidirne + Ciavuianate

Cefepime

Cefepime + Clavulanate

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pakiet 2.4:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów bez linii kontrolnej ujemnej? Płytka testowa zawiera wewnętrzną kontrole - linię kontrolną C- Pojawienie się linii kontrolnej C wskazuje na użycie odpowiedniej objętości próbki i właściwą migrację odczynników. Z punktu widzenia diagnostycznego kontrola dodatnia ma sens celem sprawdzenia pozytywnej reakcji w obecności wirusa RSV. Kontrola ujemna nie wnosi żadnej informacji diagnostycznej, powoduje tylko dodatkową czynność laboratoryjną i zużycie dodatkowych testów. Z parametrem tym spotykamy się po raz pierwszy w specyfikacji przetargowej. Kontrola ujemna tyra bardziej nie ma sensu diagnostycznego, ponieważ test zawiera wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania testu.

Odp. Wyrażam zgodę na brak kontroli ujemnej.

- Dotyczy pakiet 2.5:

Czy  Zamawiający  dopuści  zaoferowanie testów  o  czułości  diagnostycznej   wynoszącej   100%  dla

Rotawirusów i 90% dla Adenowirusów ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakiet 2.10:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne zadania pakietu 2.10 ?

Układ pakietu, w którym Zamawiający umieszcza zarówno: testy do identyfikacji lekowrazliwości metodą

automatyczną, podłoża bakteriologiczne, krążki anrybiotykowe, szczepy wzorcowe, testy identyfikacyjne

wraz z dzierżawą aparatu do identyfikacji i Oznaczania lekowrażliwości, nie ma Żadnego uzasadnienia

naukowego ani nie jest zgodny z ogólnie stosowaną praktyką laboratoryjną. Badania prowadzone na

podłożach na płytkach Petrieao nie wymagają użycia aparatu, wykorzystywane są do metod manualnych.

Taka konstrukcja pakietu, gdzie do produktów powszechnie dostępnych (podłoża bakteriologiczne),

dodano   odczynniki   charakterystyczne   tylko   dla  jednego   producenta   eliminuje   konkurencyjność

postępowania. Działające na rynku polskim firmy, mają w swojej ofercie poszczególne grupy najwyższej

jakości testów diagnostycznych, co pozwala Zamawiającemu, przy podziale pakietu na tematyczne grupy

analityczne (podłoża gotowe, testy, butelki do posiewu krwi) na wybranie najlepszej, również cenowo

oferty.

Odp. Zamawiający  podtrzymuje  zapisy  SIWZ  i  wymaga  złożenia oferty  na poszczególne  Pakiety  w postępowaniu przetargowym.

- Zakres odczynnikowy  pakietu 10  dotyczącego identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości  drobnoustrojów  ma  uzasadnienie  merytoryczne  i   jest  związany  z  procedurą wykonania   identyfikacji  oraz oceny  lekowrażliwości  drobnoustrojów  stosowaną  w   Laboratorium Mikrobiologicznym,  która  stanowi   całościowy  proces    diagnostyczny.

- W  pakiecie  tym  znajdują  się  odczynniki,  które  oferowane   są  kompleksowo   przez  różne  firmy działające  na  Polskim  rynku  i   w   takiej  sytuacji,  konstrukcja  pakietu  nie  eliminuje  konkurencyjności  postępowania  przetargowego oraz umożliwia  złożenie  oferty  różnym  Wykonawcom.    W przypadku  braku niektórych odczynników  w ofercie danego  Wykonawcy,  może on  uzupełnić  poszczególne  produkty  u  innego  dostawcy  i  oferować  je  w postępowaniu przetargowym.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży gotowych na płytkach o terminie ważności 6-8 tygodni, a

na płytkach z krwią 4-6 tygodni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie krążków antybiotykowych o terminie ważności min. 12 miesięcy?

Odp.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczepów wzorcowych o terminie ważności min. 9 miesięcy?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 )

ZAMAWIAJĄCY