Zał 1.2.11.

Materiały bakteriologiczne wraz z aparatem do automatycznego  monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych

| L.p. | Nazwa | Cecha dodatkowa towaru | zamówienie | Ilość opakowań po przeliczeniu do setnej części (1) | Cena jednostkowa brutto opakowania (2) | Wartość brutto =(1 x 2) | Producent Nr katalogowy producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość | Jednostki miary |  |  |  |  |
| 1. | Podłoże pediatryczne |  | 400 | butelki |  |  |  |  |
| 2. | Podłoże tlenowe |  | 200 | butelki |  |  |  |  |
| 3. | Podłoże beztlenowe |  | 200 | butelki |  |  |  |  |
| 4. | Podłoże do hodowli tlenowej z inhibitorem antybiotyków |  | 500 | butelki |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże lityczne dla drobnoustrojów beztlenowych |  | 500 | butelki |  |  |  |  |
| 6 | Igła motylkowa z drenem do pobierania krwi bezpośrednio do butelki |  | 1000 | sztuk |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt jednorazowy z połączeniem igły systemowej na gwint do pobierania krwi do butelek w systemie zamkniętym (kompatybilny pod względem średnicy oraz długości z szyjkami butelek) |  | 1000 | sztuk |  |  |  |  |
| 8 | Nasadka z igłą dwustronną do przesiewania dodatnich butelek |  | 200 | szt |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa aparatu |  | 24 | m-c |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem | * |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Wymogi konieczne:

1.Możliwość pobierania materiału w systemie zamkniętym

2.Dzierżawa aparatu do automatycznego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych wraz z tabelą  warunków kwalifikujących

|  | Tabela warunków kwalifikujących |
| --- | --- |
| 1 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu szerokiej gamy drobnoustrojów-hodowla bakterii tlenowych,beztlenowych grzybów,drożdżaków na selektywnych podłożach. Hodowla i detekcja w obrębie jednego aparatu |
| 2 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach krwi pobranych u dzieci-dostępność podłóż, przeznaczonych do hodowli próbek o małej objętości(0.5-3 ml.)dołączyć materiały informacyjne producenta |
| 3 | Możliwość hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pobranych u pacjentów poddanych antybiotyko-terapii (podłoża z substancjami hamującymi działanie antybiotyków (pozbawione czynników mających wpływ na barwienie preparatów metodą Grama) |
| 4 | Możliwość hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych, w tym PMR z materiału poniżej 0.5 ml dzięki zastosowaniu specjalnego suplementu wzbogacającego do podłoży- dołączyć materiały informacyjne producenta |
| 5 | Dostępność podłóż selektywnych do hodowli grzybów z inhibitorem wzrostu drobnoustrojów bakteryjnych ( zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów, możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii) |
| 6 | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych- podłoża z czynnikiem lizującym dla drobnoustrojów beztlenowych, umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów sfagocytowanych oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie- do oferty należy dołączyć insert z opakowania |
| 7 | Możliwość dowolnego ustawiania czasy pomiaru w zależności od rodzaju podłoża i badanego materiału. Nieinwazyjny sposób pomiaru |
| 8 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymywanie stabilnej temperatury |
| 9 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej ,sygnał dźwiękowy i świetlny |
| 10 | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej, niewrażliwość podłóż na czynniki zewnętrzne |
| 11 | Możliwość przechowywania butelek po pobraniu materiału do badań do 48 godzin w temperaturze pokojowej |
| 12 | Fluorescencyjna lub kolorymetryczna metoda detekcji |
| 13 | Długi termin ważności podłóż (8-12 miesięcy). |
| 14 | Aparat posiada max. 60 miejsc pomiarowych . |
| 15 | Kompatybilność butelek do pobierania krwi na posiew ze stosowanym przez zamawiającego próżniowym systemem pobierania krwi (igła motylkowa z wężykiem i zaworkiem oraz uchwyt zgodny ze standardem luer-brak konieczności stosowania specjalnych przekładek lub adapterów |
| 16 | Możliwość próżniowego pobierania oraz przesiewania krwi bezpośrednio do i z butelek z podłożem za pomocą specjalnych zestawów do pobierania oraz końcówek do przesiewania-zamknięty system pobierania krwi |
| 17 | Aparat nowy lub maksymalnie jednoroczny. W zestawie UPS |
| 18 | Dołączona instrukcja w języku polskim |
| 19 | Serwis gwarancyjny w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu-48 godzin od momentu zgłoszenia |

Wymagania  techniczne:

- Wymiary aparatu: wysokość max. 80 cm. szerokość max 75 cm. długość max 70 cm

- Waga aparatu: bez butelek max: 55 kg. Z butelkami max. 65kg.

- Parametry zasilania: Napięcie 220V, aparat posiada ciągłe zasilanie przy pomocy zasilacza awaryjnego z wbudowanym transformatorem

- Warunki pracy:temperatura:20-32st.C

Wymagania dotyczące serwisu

1.Zapewnienie przez okres dzierżawy bezpłatnej obsługi serwisowej oferowanego aparatu wraz z dodatkowym wyposażeniem, w tym uwzględniającej koszty napraw,

wymiany podzespołów, okresowych przeglądów technicznych (minimum  1 przegląd rocznie) zakończonych wydaniem raportu serwisowego potwierdzającego sprawność aparatu

2.Czas oczekiwania na serwis -max 48 godzin od momentu powiadomienia telefonicznego. Obsługa serwisowa działa  przez 365 dni w roku.

3.W przypadku awarii urządzenia, której usunięcie u zamawiającego jest niemożliwe, wykonawca dostarczy w ciągu 48 h, na czas naprawy, zapewnia urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych.

………………………………………..