WYMAGANIA TECHNICZNO- UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw lamp operacyjnych w technologii LED z satelitą przygotowana do montażu kamery HD do sali operacyjnej – 3 szt.

Nazwa oferenta: ………………….…………………………………………

Producent/kraj : …………………………………………………….……….

Nazwa i typ urządzenia: ……………………………………………………

Rok produkcji: ……………..

| Lp. | Warunki i parametry | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunku (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (lampa główna i satelita) mocowane na dwóch niezależnych ramionach, na wspólnym zawiesiu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym. Lampa wyposażona w dodatkowe ramię pod monitor. | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykorzystujące technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe z białymi LED-ami emitujące światło białe | TAK |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wykonane z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
|  | Lampa główna: matryca diodowa złożona z co najmniej 100 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=160kLux/1m | TAK |  |
|  | Satelita: matryca diodowa złożona z co najmniej 100 punktów LED, o natężeniu oświetlenia minimum Ec=120kLux/1m | TAK |  |
|  | Zakres regulacji średnicy pola d10: lampa główna – 24-34cm, satelita –24-34 cm | TAK |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 93 | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury barwowej min. 3800-4800K | TAK |  |
|  | Współczynnik oddawania barwy czerwonej R9 min. 90 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 min. 120 cm | TAK |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 5-100%, oddzielnie dla każdej czaszy | TAK |  |
|  | Funkcja Endo (oświetlenie otoczenia światłem zielonym o regulowanym natężeniu do 5%Ec) zapewniająca bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50000h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 3szt. na jedną oprawę | TAK |  |
|  | Bezpieczne oprawy matryc – temperatura opraw nie większa niż 40 oC | TAK |  |
|  | Średnica czaszy lampy max 760mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokość ramienia sprężynującego min. 1100 mm | TAK |  |
|  | Zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 150W na jedną oprawę oświetleniową | TAK |  |
|  | Szczelne oprawy oświetleniowe zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lamp – klasa ochrony min IP=54 | TAK |  |
|  | Płaskie oprawy o otwartej konstrukcji - zapewniający jak najmniejsze zakłócenie nawiewu laminarnego | TAK |  |
|  | Lampa przystosowana do montażu kamery o rozdzielczości HD | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
|  | Klasa wyrobu I zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC z 14 czerwca 1993 | TAK |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu ( deklaracja zgodności ) | TAK |  |
|  | Certyfikat jakości EN ISO 9001 oraz EN ISO 13485 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 48 miesiące. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonawcy na terenie Polski | TAK |  |
| 32 . | Termin dostawy i montażu 8 tygodni od podpisania umowy. | TAK |  |
| 33 . | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu w 1 tygodniu od uruchomienia | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego produktu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie instrukcji obsługi w języku polskim (nie dopuszcza się katalogu lub ulotki handlowej).

Wypełniając powyższe tabele należy podać nr strony w instrukcji obsługi lub oferty potwierdzający spełnienie parametru wymaganego. W załączonej instrukcji obsługi należy zaznaczyć parametr wymagany przez zakreślenie i dopisanie na marginesie nr punktu powyższych wymagań.

W przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                               ………...................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo