SPZOZ.EPII.23.29.04.2017

Kościan 02.11.2017r

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II**

dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

**Znak sprawy SPZOZ.EPII.23.21.2017**

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. )

**Pytanie 1**

**Pakiet 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnej rękawicy o następujących

parametrach:

**Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, bezpudrowe**. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, kolor brazowy ,mankiet rolowany ,poziom protein lateksu < 30 µg/g potwierdzone dokumentem producenta. Rękawice polimerowane obustronnie, AQL-1,0 .Pewny chwyt dzięki warstwie teksturowanej na całej powierzchni rękawicy. Kształt rękawicy dopasowany do anatomii ręki. Zarejestrowane jako Środek Ochrony Indywidualnej kat.III. Produkt zgodny z wymaganiami EN 455 części 1,2,3,4,odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, odporne na przenikanie min. 3 cytostatyków na minimum 3 poziomie zgodnie z norma ASTM D 6978, zgodne z normą EN 420-poziom zręczności 5, EN 388-odporność na rozdarcie- poziom 1, odporne na przenikanie cementu kostnego-raport z badania wg EN374-3 z jednostki akredytowanej. Długość min. rękawicy 295 mm, grubości- na palcu-0,33 mm, na dłoni-0,30 mm, na mankiecie- 0,26 mm. Siła zrywu przed starzeniem min.27N. Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne folia .Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Ochrona przed odlamkami kostnymi i innymi czynnikami zagrożenia przekłucia w trakcie zabiegów ortopedycznych, możliwość zakładania na wilgotną dłoń .

**Odp.**Zamawiający dopuszcza rękawice o w/w parametrach.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 6**

Pozycja 1. **–** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do szycia ran o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75 x 45 cm

1 x serweta 60 x 50 cm; otwór 5 cm centralnie

1 x Peha-instrument Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm

1 x Peha-instrument Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14 cm

1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm

1 x opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm;

2 x tupfer z gazy nr 3; 20 x 20 cm, 20 nitek

8 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm; 4 warstwy 40 g/m2

**Odp.** **Zamawiający wymaga zestawu do szycia wyłącznie z narzędziami metalowymi !!!**

**Pytanie 3**

**Pakiet 7 poz. 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadła – 13 cm?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4**

**Pakiet 7 poz. 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pęsety - 15 cm?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5**

**Pakiet 7 poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek – 14 cm?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 6**

**Pakiet 6 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu:

|  |  |
| --- | --- |
| Serwetka TF 90x60 do owinięcia | 1 szt |
| Pean 14 cm metalowy | 1 szt |
| Penseta chirurgiczna metalowa 14 cm | 1 szt |
| Nożyczki ostro ostre około 14 cm | 1 szt |
| KW 7,5x7,5 4w 40 g | 5 szt |
| Kule 20x20 cm 17 n | 5 szt |
| Serweta TF 50x60 z otworem 8x6 z przylepcem wokół otworu | 1 szt |
| Imadło metalowe | 1 szt |

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę na w/w zestaw z zastrzeżeniem imadła o dł. 14 – 14,5 cm.

**Pytanie 7**

**Pakiet 6 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie narzędzia były metalowe?

**Odp.** **Zamawiający wymaga zestawu do szycia wyłącznie z narzędziami metalowymi !!!**

**Pytanie 8**

**Pytanie dot. projektu umowy:**

1. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp.** Tak

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, 2 wzoru umowy słowo *„opóźnienia”* zostało zastąpione słowem *„zwłoki”*?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 pkt 1 na „nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw”?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

1. Czy Zamawiający zgadza się aby § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: *„Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?*

**Odp.** Zgodnie z SIWZ.

Wykonawca podpisując umowę musi czuwać nad prawidłową realizacją jej postanowień.

**Pytanie 9**

**Pakiet 2 poz.1**

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu by włosie było klasy medycznej. Wskazany wymóg nie znajduje żadnego uzasadnienia w przepisach bądź normach.

**Odp.** Zamawiający odstępuje.

**Pytanie 10**

**Pakiet 5 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szczotki o długości całkowitej 18,5 cm oraz wysokości włosia 3 cm z prostą rączką wykonaną z tworzywa sztucznego ?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytanie 11**

**Pakiet nr 4, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści szczotkę wielokrotnego użytku w kolorze białym, z włosiem czarnym, pakowane po 12 sztuk z przeliczeniem ilości do 30 opakowań? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12**

**Pakiet nr 8, pozycja 1 –** Czy Zamawiający dopuści elektrodę do defibrylacji kompatybilne z defibrylatorem LIFEPACK DF20, LIFEPACK 12 z kablem o długości 120-130 cm, prostokątne o zaokrąglonych brzegach, z powierzchnia aktywną 83 cm 2?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie13**

**Pakiet nr 8, pozycja 1 –** Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyceny za komplet elektrod (2 elektrody połączone kablem)?

**Odp.** Zamawiający oczekuje wyceny sztuka =komplet = 2 elektrody połączone kablem.)

**Pytanie 14**

**Pakiet nr 9, pozycja 1 –** Producent defibrylatora zaleca stosowanie elektrod własnej produkcji. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod w pełni kompatybilnych z defibrylatorem Zoll Stat-Padz, innego producenta?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Zoll Stat-Padz, innego producenta.

**Pytanie 15**

**Pakiet nr 12, pozycja 1 –** Producent defibrylatora zaleca stosowanie elektrod własnej produkcji. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod w pełni kompatybilnych z defibrylatorem Zoll Pedi-Padz dla dzieci, innego producenta?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza elektrody w pełni kompatybilne z defibrylatorem Zoll Pedi-Padz dla dzieci, innego producenta.

**Pytanie 16**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę z włosiem w kolorze czarnym?

**Odp.** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie 17**

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę pakowaną a’12 szt. z przeliczeniem ilości na 30 opakowań?

**Odp**. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią

**Pytanie 18**

**Pakiet 6**

Czy Zamawiający dopuści pęsetę chirurgiczną o długości 15cm?

Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste ostro/ostre o długości 15cm?

Czy Zamawiający dopuści imadło Mayo-Hegar o długości 15 cm?

**Odp.** Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 19**

**Pakiet 8**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o powierzchni styku 95cm2?

**Odp.** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

**Pytanie 20**

**Pakiet 8**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 70 szt., czy 70 kpl. a’2szt. elektrod, gdyż elektrody defibrylacyjne zwyczajowo pakowane są a’2 szt.

**Odp.** Zgodnie z udzieloną odpowiedzią.

**Zamawiający**

……………………………..