| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać | nazwa dokumentu i nr strony gdzie to jest potwierdzone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU - 1 szt. |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |  |
| 5 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |  |
| 7 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min.: DVI-D, HD-SDI | Tak |  |  |
| 8 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |  |
| 9 | Wejście wideo do obrazowania PoP na froncie procesora | Tak |  |  |
| 10 | Wyjścia komunikacyjne: DICOM w celu integracji z systemem PACS | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |  |
| 12 | Powiększenie cyfrowe x1,00–2,00 lub x1,00–1,75 (w krokach co 0,05). | Tak/ Nie |  |  |
| 13 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |  |
| 14 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu | Tak |  |  |
| 15 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |  |
| 16 | Równoczesny – optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany | Tak/ Nie |  |  |
| 17 | Min. 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |  |
| 18 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |  |
| 19 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 2 | Tak |  |  |
| 20 | Wirtualne barwienie tkanki oświetleniem LED | Tak/Nie |  |  |
| 21 | Procesor musi umożliwiać archiwizację obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM | Tak |  |  |
| 22 | Waga max.9 kg | Tak |  |  |
| 23 | Obudowa modułowa osobno źródło światła i osobno procesor obrazu do podłączenia endoskopów giętkich – możliwość wymiany poszczególnych modułów w sytuacjach serwisowych, a nie całego zestawu | Tak |  |  |
| 24 | Wybór prezentacji w zmiennej wiązce światła LED | Tak |  |  |
| 25 | Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu | Tak/ Nie |  |  |
| 26 | Możliwość podłączenia drukarki i/lub rejestratora video (system zdalny) | Tak |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak/ Nie |  |  |
| 27 | Możliwość podłączenia czytnika kart magnetycznych | Tak |  |  |
| 28 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na mi. 2 przyciski sterujące na panelu przednim procesora | Tak/ Nie |  |  |
| 29 | Kompatybilność z gastroskopami EG-530WR, EG-530FP będącymi na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – 1 szt. |  |
| 30 | Oświetlenie główne LED min 1400 lm | Tak |  |  |
| 31 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  |  |
| 32 | Wbudowana pompa powietrza regulowana min 3 zakresy – maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |  |
| 33 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |  |
| 34 | Waga max. 12 kg | Tak |  |  |
| 35 | Kompatybilność z gastroskopami EG-530WR, EG-530FP będącymi na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| WIDEOKOLONOSKOP - 1 szt. |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 | Głębia ostrości min 3-100 mm | Tak |  |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm | Tak |  |  |
| 7 | Długość robocza min 1500 mm | Tak |  |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm | Tak |  |  |
| 9 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |  |
| 10 | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo .1600 -w prawo 1600 | Tak |  |  |
| 11 | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet | Tak |  |  |
| 12 | Aparat musi być kompatybilny z procesorem obrazu EPX-2500 będącym na wyposażeniu pracowni | Tak |  |  |
| INSUFLATOR CO2 – 1 szt. |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 5 | Stałe ciśnienie insuflacji CO2 | Tak |  |  |
| 6 | Przełącznik umożliwiający wybór rodzaju zasilania CO2 – z butli lub z instalacji centralnej Szpitala | Tak |  |  |
| 7 | Wskaźnik na panelu frontowym o ciśnieniu zasilania CO2 | Tak |  |  |
| 8 | Ciśnienie podawania CO2 min. 65 kPa dla zwiększenia efektu płukania soczewek endoskopu oraz szybszego „rozdmuchania” jelita szczególnie w kolonoskopii i enteroskopii | Tak |  |  |
| 9 | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |  |
| 10 | Dokument (np. certyfikat) potwierdzający, że oferowane urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |  |
| MONITOR MEDYCZNY – 1 szt. |  |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Przekątna min. 24 cale | Tak |  |  |
| 5 | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |  |
| 6 | Rozdzielczość obrazu1920 x 1200 pixeli | Tak |  |  |
| 7 | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |  |
| 8 | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak |  |  |
| 9 | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |  |
| 10 | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |  |
| 11 | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |  |
| 12 | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |  |
| 13 | Czas reakcji max. 14 ms | Tak |  |  |
| 14 | Waga max. 8 kg | Tak |  |  |

UWAGA: W kolumnie warunek graniczny wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia produktu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany produkt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy