PAKIET NR 3.6 : wymagania

Przedmiot zamówienia: dzierżawa analizatora do elektroforezy na żelach agarozowych wraz z dostawą odczynników do proteinogramu oraz immunofiksacji w surowicy i moczu przez okres 36 miesięcy.

I. Ilość badań: 3.6. Formularz asortymentowo-cenowy.

##### II. Parametry techniczne analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## III. Parametry wymagane.
L.p.	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagany. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
	System nowy, nie rekondycjonowany, nie używany, rok produkcji 2018 lub 2019 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS, komputer własny wraz z monitorem LCD oraz drukarką laserową, skanerem kodów kreskowych).	TAK
	Zamawiający wymaga aby wieloparametrowy system obejmował moduły do rozdziału elektroforetycznego, wybarwiania, skanowania oraz analizy rozdziału białek na żelach agarozowych oraz immunofiksacji płynów ustrojowych. Zamawiający dopuszcza aby wszystkie w/w moduły znajdowały się w jednym urządzeniu lub jako moduły samodzielne do rozdziałów elektroforetycznych oraz do barwienia żeli.	TAK
	Skaner żeli o wysokiej rozdzielczości współpracujący z oprogramowaniem do analizy żeli z funkcją skanowania żeli, skomunikowany z szpitalnym LIS (Eskulap).	TAK
	Oprogramowanie do analizy w języku polskim.	TAK
	Możliwość wielokrotnego, automatycznego nałożenia próbek na żel.	TAK
	Aplikacja próbek na żel za pomocą jednorazowych aplikatorów .	TAK
7	Kontrola temperatury dla etapu rozdziału elektroforetycznego.	TAK
8	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych.	TAK
9	Zachowanie w pamięci urządzenia obrazu żeli z możliwością edycji.	TAK
10	Urządzenie oznakowane znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP.	TAK
11	Max. objętość próbki niezbędna do przeprowadzenia rozdziału 40 ul.	TAK
12	Rozdział białek w surowicy na minimum 6 frakcji.	TAK
13	Żele pozwalające na jednorazowe oznaczenie od 7 do 12 proteinigramów jednoczasowo.	TAK
14	System umożliwia prezentację wyniku za pomocą : / Wykresu / obrazu zeskanowanego / stężenia frakcji wartości i wartości procentowych / stosunku albumin do globulin	TAK
15	Barwnik i odbarwiacz gotowy do użytku lub w formie koncentratu stabilny po rekonstytucji.	TAK
16	Materiał kontrolny mianowany, kompatybilny do oferowanych żeli,stabilny po zamrożeniu.	TAK
17	Moduł kontroli jakości jest integralną częścią urządzenia.	TAK
18	Kontrola jakości prowadzona w oparciu o surowice kontrolne: wartość średnia, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności CV%.	TAK
19	W liście roboczej system uwzględnia dane demograficzne pacjenta oraz stężenie białka całkowitego.	TAK
20	System umożliwia wprowadzenie danych do listy roboczej przed lub po odczycie.	TAK
21	System umożliwia wydruk wyników w formacie A5 i A4 w zależności od potrzeby użytkownika.	TAK
22	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi w języku polskim, a po instalacji całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.	TAK
23	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej międzynarodowej - 4 razy w każdym roku trwania umowy. Należy dostarczyć harmonogram kontroli w ciągu 14 dni od podpisania umowy.	TAK
24	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą.	TAK
Warunki gwarancji i serwisu urządzenia oraz systemu do proteinogramu
25	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
26	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do 24 godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
27	Dwudniowe szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego z zakresu obsługi, interpretacji wyników badań w dniu zainstalowania systemu . Czas instalacji do dwóch tygodni od daty podpisania umowy. Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt Wykonawcy. / Przynajmniej 4 szkolenia w pierwszym roku, w pozostałych minimum dwa. / Możliwość kontaktu ze specjalista d.s jakości i mertytoryki. Możliwość konsultacji próbek trudnych diagnostycznie w i innym ośrodku na całkowity koszt (w tym transportu) ponosi Wykonawca. Czas oczekiwania na wynik do 7 dni roboczych.	TAK
28	Zamawiający wymaga aby każde urządzenie posiadało paszport techniczny w wersji papierowej (książeczka), w którym serwis będzie dokonywał wpisów po każdej czynności technicznej. Urządzenie będzie dopuszczone do użytku po wykonaniu kontroli oraz serii badań na koszt Wykonawcy.	TAK
29	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
30	Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów edukacyjnych niezbędnych do interpretacji wyników badań pochodzących od producenta zamawianego sprzętu.	TAK
31	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
32	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość.	TAK
33	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwszą dostawą.	TAK

IV. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Parametry oceniane:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Minimalna objętość próbki do rozdziału elektroforetycznego	Najmniejsza objętość- 20 pkt / Większa - 0pkt	Proszę podać ilość minimalną ilość materiału ....................
2	Możliwość wykonania immunofiksacji w surowicy i moczu na takim samym żelu	TAK- 5 pkt / NIE- 0 pkt
3	Stabilność barwnika i odbarwiacza po przygotowaniu	Najdłuższa stabilność – 5 pkt / Krótsza - 0pkt	Stabilność barwnika i odbarwiacza po przygotowaniu ........................
4	Stabilność materiału kontrolnego po zamrożeniu.	Najdłuższa stabilność – 5 pkt / Krótsza - 0pkt	Stabilność materiału kontrolnego po zamrożeniu ….........................
5	Nakładanie antysurowic i inkubacja w immunofiksacji bez wyjmowania żelu z komory elektroforetycznej.	TAK- 5 pkt / NIE- 0 pkt

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych:

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.6
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy