PAKIET NR 3.12:

Przedmiot postępowania: Dzierżawa analizatora automatycznego do badań koagulologicznych oraz analizatora backup wraz z dostawą odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych na 36 miesięcy.

Ilość badań: pakiet 3.12 Formularz asortymentowo-cenowy

##### Parametry techniczne dla analizatora :
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

##### Parametry techniczne dla backup:
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

1. Parametry wymagane.
lp	Parametr techniczny, funkcjonalny analizatora- bezwzględnie wymagane. / Niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Automatyczny analizator koagulologiczny wraz z niezbędnym wyposażeniem składającym się z komputera (klawiatura bezprzewodowa, mysz bezprzewodowa), części pomiarowej, monitora LCD dotykowego i drukarki laserowej oraz stołu pod analizator dostosowanego do nośności analizatora. / Miejsca na próbki, odczynniki oraz jednorazowe kuwety/naczynka reakcyjne zabudowane (pokrywa lub szuflada). / Zamawiający dopuszcza system używany, nie starszy niż 2017 rok pod warunkiem przeprowadzenia wymiany części zużywalnych oraz gruntownego przeglądu technicznego. Potwierdzenie wykonania tych czynności należy dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty przebiegu czynności serwisowych z ostatniego roku użytkowania proponowanego urządzenia potwierdzonego za zgodnością z oryginałem.	TAK
2	Kompletny zestaw backup nie starszy niż 2016 rok, po gruntowym przeglądzie i wymianie części zużywalnych. Potwierdzenie wykonania tych czynności należy dołączyć do oferty. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty przebiegu czynności serwisowych z ostatniego roku użytkowania proponowanego urządzenia potwierdzonego za zgodnością z oryginałem. / Pracujący w oparciu o odczynniki tego samego producenta. / Posiadający czytnik kodów kreskowych do identyfikacji próbek (może być zewnętrzny lub wewnętrzny). / Moduł kontroli jakości. / Stabilne krzywe kalibracyjne. / Możliwość wydruku wyniku badania. Backup bez podłączenia do LIS.	TAK
2	Możliwość dostawiania próbek w trakcie pracy analizatora, w tym próbek CITO.	TAK
3	Wydajność aparatu co najmniej 120 ozn/h (dla PT), 120 ozn/h (dla APTT). Co najmniej 80 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby pilną. Co najmniej 40 miejsc na reagent.	TAK
4	Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora.	TAK
5	Analizator posiada funkcję monitorowania poziomu odczynników i próbek.	TAK
6	Analizator posiada funkcję wykrywania skrzepów, lipemii, hemolizy.	TAK
7	Analizator jest wyposażony w system przebijający gumowe korki. Zamawiający pracuje na probówkach Sarstedt ,obsługuje próbki: Medlab, Becton Dickinson.	TAK
8	Czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników.	TAK
9	Automatyczny załadunek kuwet/naczynek z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu;	TAK
10	Oznaczenia metodami: wykrzepialnymi oraz chromogennymi/ immunologicznymi lub wiskozmetrczną	TAK
11	Oznaczanie poziomu fibrynogenu przynajmniej klasyczną metodą Claussa.	TAK
12	Odczynnik do PT oparty na tromboplastynie 1.0 +/- 0,1 ludzkiej lub króliczej.	TAK
13	Minimum dwie oddzielne igły pipetujące: do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji).	TAK
14	Automatyczna kalibracja dla testów. Zamawiający wymaga aby jeden lot odczynnikowy był dostępny przynajmniej przez 12 msc.	TAK
15	Pulowane osocze ludzkie do testu korekcji APTT pochodzące od zdrowych dawców, wystandaryzowane.	TAK
16	Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika .	TAK
17	Analizator posiada możliwość pracy na kontroli codziennej pochodzącej od niezależnego producenta np. Biorad, Randox itp.	TAK
18	Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań. Archiwizacja w pamięci analizatora minimum 1000 badań wraz z wykresami.	TAK
19	Baza danych min 1000 pacjentów wraz z przechowywaniem wszystkich wykonanych reakcji.	TAK
20	Mała ilość czynności konserwujących przez okres trwania umowy.	TAK
21	Zgłaszanie awarii: 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamawiający wymaga podania nr faks lub email, pod którym można zgłaszać awarię. / Konsultacja telefoniczna z serwisem w godzinach: od 5.00 do 23.00 przez 7 dni w tygodniu. / Interwencja serwisu: w dni robocze - maksymalnie do …...... godzin, w dni wolne od pracy - maksymalnie do 48 godzin po zgłoszeniu telefonicznym lub fax. / W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 72 godz. od momentu zgłoszenia awarii. / Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej minimum 1 raz na rok. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o proponowanym terminie przeglądu technicznego z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem.	TAK
22	Pełna gwarancja w czasie trwania umowy obejmuje: bezpłatny serwis gwarancyjny, przeglądy techniczne, przyjazdy interwencyjne, części zużywalne, robocizna, aktualizację oprogramowania, dojazd oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, a które nie zostały wymienione. / Załączyć harmonogram przeglądów. / Zamawiający wymaga założenia paszportu technicznego (książeczkowego) i dokonywania w nim wpisów po każdej interwencji serwisowej oraz przeglądzie technicznym. / Przegląd techniczny urządzenia przynajmniej 1 raz na pół roku. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 30 dniowym wyprzedzeniem, w celu umówienia terminu.	TAK
23	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. / Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.	TAK
24	Wraz z pierwsza dostawą odczynników Wykonawca dostarczy wykaz substancji niebezpiecznych oraz karty charakterystyk w języku polskim – wersja drukowana	TAK
25	Ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim. Wymóg dołączenia do oferty ulotek/instrukcji używania spełniających wymagania określone w ust.8.7 część II załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.	TAK
26	Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników	TAK
28	Zamówienia realizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. / Bezpłatny transport asortymentu (na koszt Wykonawcy). / Dostawa asortymentu w trybie rutynowej pracy (zamówienie email lub fax) do 3 dni roboczych od daty zamówienia.	TAK	Proszę podać nr fax lub email do zamówień / Proszę podać osobę do kontaktu / Proszę podać nr kontaktowy do działu reklamacji
29	Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną 12 razy na każdy rok trwania umowy dla PT, APTT, Fibrynogenu, D-Dimer.	TAK
30	Zamawiający wymaga dostarczenia SOP (Standardowych procedur operacyjnych) lub instrukcji w wersji edytowanej obejmujących czynności związane z: obsługą analizatora, wykonania badań z uwzględnieniem: próbek pediatrycznych i dorosłych, rodzaju materiału oraz wykonania czynności konserwacyjnych w tym: wymiany odczynników, materiałów zużywalnych wraz z pierwsza dostawą odczynników.	TAK
31	Pakiet jest niepodzielny i stanowi całość	TAK

II. Parametry jakościowe podlegające ocenie:
lp	Kryterium oceny:	Punktacja	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”). / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
1	Analizator fabrycznie nowy	TAK- 20pkt / NIE- 0 pkt
2	Stabilność odczynników na pokładzie analizatora	Najdłuższa stabilność – (po 2 pkt za parametr) / Stabilność krótsza - 0 pkt	Stabilność fibrynogenu …............. / Stabilność czasu protrombinowego.......................... / Stabilność APTT............................... / Stabilność czasu trombinowego........................ / stabilność Ddimer........................................
3	Odczynniki gotowe do użycia, bez konieczności rekonstytucji.	TAK- 10 pkt / NIE-0 PKT
4	Wykonanie badań z pojedynczej próbki (nie w serii) bez utraty dodatkowych kuwet (1 test=jedna kuweta/naczynko).	TAK- 10 pkt / NIE- 0 pkt

        Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.12
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
Parametry oceniane :

PO=(Po / 50) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis osoby uprawnionej

….............................................................