Pakiet nr 3.17 Zakup zestawu do segmentacji drenów
l.p	NAZWA ASORTYMENTU	Cecha dod. towaru	Zamówienie		Nr katalog. / oferenta	Ilość / opakowań	Jednostkowa cena brutto opakowania / (zł)	Podatek / VAT / (%)		Wartość / brutto (zł)	Producent / Kraj
			Ilość	j.miary
1	Zgrzewarka drenów przeznaczona do worków z krwią	Zgrzewarka punktowa lub pracująca w systemie wielosegmentowym	1	szt

I. Inne wymagane parametry dodatkowe. Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
lp	Dodatkowe parametry	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”;niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE. / 2. Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowany asortyment spełniają stawiane wymagania .
1	Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia posiada odpowiedni Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne .	TAK
2	Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015r. poz. 876 z późn. zm.) - odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych, o których mowa w art. 23 ustawy o wyrobach medycznych, lub w zakresie, w jakim stwierdzono ich zgodność z odpowiednimi krajowymi normami przyjętymi na podstawie norm ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako normę, zharmonizowanymi z dyrektywą lub oświadczenie o ich posiadaniu i dostarczeniu na każde żądanie Zamawiającego.	TAK
3	Katalog/karty katalogowe / foldery ze zdjęciem (rysunkiem) oferowanego produktu wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym z dokładnym opisem w języku polskim z zaznaczeniem, której pozycji zamówienia dotyczą.	TAK
4	Praca punktowa lub w segmentach. Głowica zgrzewająca. Czujnik drenu. Spoiny minimun 4 mm. / Tryb zgrzewania automatyczny. Długość segmentu regulowana w zakresie od 75 do 90 mm. Czas zgrzewania od 0,5 do 5 s. Waga urzadzenia do 2 kg. Zasilanie 115/230 v +/- 10 %	TAK
5	Bezpłatny transport urządzenia na koszt Wykonawcy.	TAK
6	Bezpłatne naprawy oraz gwarancja minimum 12 miesięcy od daty zakupu.	TAK

II. Parametry oceniane
lp	Parametry oceniane	Wymagane	Odpowiedź Wykonawcy: / 1.Potwierdzenie spełnienia warunku –proszę wypełnić „TAK”; / niespełnienie warunku – proszę wypełnić „NIE”. / 2.Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia ,dokumenty ,ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że asortyment spełnia stawiane wymagania .
1	Dotykowy ekran	10 pkt- TAK / 0 pkt-NIE
2	Wymienne elektrody	10 pkt- TAK / 0 pkt-NIE
3	Program czyszczenia elektrod	10 pkt- TAK / 0 pkt-NIE
4	Obsługa z wyświetlacza dotykowego	10 pkt- TAK / 0 pkt-NIE

Termin dostawy w dniach 7 dni kalendarzowych
Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia skutkującą wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu 7 dni kalendarzowych.

Kryteria oceny ofert w pakiecie 3.1.4
Kryterium oceny	Oznaczenie	Waga
Cena brutto	CB	60,00%
Parametry oceniane	PO	40,00%

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:
Cena brutto:
 CB= ( CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt
 Parametry oceniane:
PO=(Po / 40) x 40% x 100 pkt

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć. Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

….................................................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej po stronie Wykonawcy